Заключение.

При поступлении на работу на железнодорожный транспорт на должности и профессии, связанные с безопасностью движения поездов, весь контингент подвергается обследованию для выявления имеющихся расстройств цветового зрения, в частности врожденных.

Современная диагностика врожденных расстройству цветового зрения осуществляется путем комплексного использования спектральных (приборы) и пигментных (таблицы) методов исследования.

Среди таблиц для исследования цветового зрения наиболее известны таблицы: S. Ishihara, I. Stilling, K. Velhagen, Е.Б. Рабкина.

Отечественные таблицы Е.Б. Рабкина впервые были изданы в 1936 году и выдержали 9 изданий, последнее вышло в свет в 1971 году и в настоящее время является библиографической редкостью. «Полихроматические таблицы для исследования цветоощущения» проф. Е.Б.Рабкина позволяют отдифференцировать нормальную трихромазию от врожденной и приобретенной цветовой патологии, а также определить дихромазию, и её формы.

Впервые эти таблицы дали возможность определить наличие аномальной трихромазии, её формы и степени (типы «А», «В» и «С»).

Учитывая вышеизложенное полихроматические таблицы Е.Б. Рабкина получили наибольшее признание как отечественных, так и зарубежных авторов (В.Н. Одинцов, М.И. Авербах, С.В. Кравков, А.И. Богословский, Х. Запрянов, Я. Адамска, I.Y. Hardy, I. Rand, M.C. Rittler, R. Frey, I. Babei

Из спектральных методов исследования наибольшее распространение получили аномалоскоп Нагеля и аномалоскоп проф. Е.Б. Рабкина, выпущенные соответственно в 1907 году и в 1939 году.

Принцип работы с вышеуказанными приборами заключается в том, что для исследуемого глаза определялось то соотношение зеленого и красного монохроматических компонентов, при котором цветность аддитивной смеси, освещающей половину поля, оказывалось одинаковой с цветностью монохроматического желтого, освещающего вторую половину поля. При этом яркость обоих полуполей подравнивалась.

Соотношение зеленого и красного компонентов в желтой аддитивной смеси для нормального трихроматического зрения носит название нормального уравнения Релея (НУР). Отклонение от НУР свидетельствует о наличии аномалии в цветовом зрении.

Таким путем с помощью цветовых уравнений типа Зеленый (З)+ Красный (К)= Желтый (Ж) возможно исследование всех врожденных расстройств цветового зрения, как дейтераномальных, так и протаномальных форм. Приобретенные расстройства не исследуются.

Аномалы легких («С») и средних («В») степеней принимают? свое определенное специфическое уравнение, различное для дейтераномальных и протаномальных форм расстройств. При этом в специфическом уравнении З+К=Ж дейтераномалы типа «С» и «В» принимают по сравнению с НУР завышенное содержание зеленого, а протаномалы типа «С» и «В» - завышенное содержание красного.

Аномалы сильных степеней типа «А» принимают целую серию уравнений типа З+К=Ж, включая НУР; для дейтераномалов типа «А» в этой серии уравнений количество красного меняется в пределах от К=0 до величины, соответствующей НУР, а для протаномалов типа «А» от К=0 до величины большей, чем НУР; в уравнениях с превышением зеленого по сравнению с НУР, дейтераномалы типа «А» берут? значительно меньшую яркость желтого, чем протаномалы типа «А».

Дихроматы как протанопической, так и дейтеранопической формы принимают все возможные уравнения типа З+К=Ж, начиная от уравнения К=Ж и кончая уравнением З=Ж.

Широкое распространение получил также аномалоскоп Г.Н. Раутиана, в котором в отличие от аномалоскопов Нагеля и Рабкина, вместо спектральных источников света используются соответствующие цветные фильтры (красный, зеленый, синий и желтый).

Таким образом, все вышеперечисленные аномалоскопы Нагеля, Е.Б. Рабкина и Г.Н. Раутиана, позволяет отграничить от нормы и диффренцировать между собой по формам и степеням шесть видов врожденных расстройств цветового зрения. Однако, дифференциация легких степеней расстройств (протаномалия типа «С» и дейтераномалия типа «С») от средних (протаномалия типа «В» или дейтераномалия типа «В») на этих аномалоскопах невозможна.

Сопоставляя диагностические возможности пигментных и спектральных методов, необходимо отметить, что только «Полихроматические таблицы» проф. Рабкина Е.Б. позволяют дифференцировать легкие степени цветовой патологии от средних степеней, тогда как ни один спектральный прибор не обеспечивает подобной диагностики.

Вместе с тем, совокупность легких и средних степеней врожденных нарушений (протаномалия типов В и С, дейтераномалия типов В и С) составляет около 70 % всей цветовой патологии, а лица с подобными отклонениями от нормы допускаются к работе во многих профессиях, связанных с безопасностью движения как на железнодорожном, так и других видах транспорта.

В связи с этим возникла необходимость при медицинском отборе по цветовому зрению иметь единый комплексный спектральный метод, сочетающий положительные стороны обеих групп вышеуказанных методов диагностики (пигментных и спектральных).

Принимая во внимание и учитывая реальные потребности медицины в таких приборах, в лаборатории физиологии и патологии цветового зрения ВНИИЖГ был разработан новый прибор для диагностики врожденных расстройств цветового зрения «Хромотест». Прибор позволяет предъявлять пациенту тест-объекты синего (=420 нм), желтого (=589 нм), зеленого (=535 нм) и красного (=671 нм) цветов, угловой размер которых изменяется в диапазоне от 1,4' до 55' угловых минут.

На основании работ лаборатории, выполненных в период с 1984 по 1990г установлено, что наиболее информативным количественным критерием является угловой размер восприятия основных (красный, зеленый, фиолетовый) и промежуточных (пурпурный) цветов средней насыщенности, предъявляемых на черном фоне. Исследования зависимости восприятия угловых размеров цветовых стимулов от состояния цветового зрения, проведенных на фотометрической скамье показали, что дейтераномалы и протаномалы легких степеней (тип «С») требуют для правильного восприятия красного цвета угловые размеры в 5-8 раз большие, чем лица с нормальным цветоощущением, а именно 16,5'±1,2' и 25,5'±2,35'. Угловой размер восприятия того же красного цвета дейтераномалами и протаномалами средней степени (тип «В») составляет соответственно 30,14'±1,6' и 38,5'± 1,99' (p<0,001), при не способности различать цвет у 28% дейтераномалов и 36% протаномалов средней степени.

Тяжелые степени «А» обеих форм в 50—75% случаев различать красный цвет не способны.

Угловые размеры зеленых тест-объектов, необходимые для восприятия дейтераномалами и протаномалами легких степеней (тип «С») составляют соответственно 12,35'±0,97' и 15,05'±2,53' (р <0,001), а средних степеней – 18,13'±2,31' и 23,35'±2,15' (р <0,001).

Сильные степени («А») способны различать данный зеленый цвет при угловых размерах в 10-11 раз больших, чем нормальные трихроматы. При этом 42% дейтераномалов типа «А» и 48% протаномалов типа «А» этот тест-объект не различают.

Фиолетовый цвет средней насыщенности при угловом размере в 3 раза большем, чем для лиц с нормальным цветоощущением, различают только дейтераномалы типа «С». Угловой размер тест-объекта фиолетового цвета, необходимый дейтераномалам легкой степени (тип»С») для различения, лежит в пределах от 25,7' до 28,5'. Все остальные формы и степени этот тест-объект не различают.

Весьма информативен пурпурный цвет, который протаномалы легкой степени (тип»С») различают при колебаниях углового размера в диапазоне от 30,0' до 36,0', тогда как протаномалы средней степени (тип «В») его не различают.

Дифференциальная диагностика проводится следующим образом:

1. Пациенту предъявляют нормальное уравнение Релея (НУР). Лица, которые дифференцируют это уравнение как К=Ж, относятся к дейтераномалам типа «С» или «В», а те, кто воспринимает НУР, как З=Ж относятся к протаномалам типа «С» или «В».

2. Далее пациенту предъявляется тест-объект красного цвета, угловой размер которого варьирует от 15,3' до 27,8', а затем зеленого цвета при колебаниях углового размера от 11,3' до 17,6'. Лица, правильно воспринимающие цвет тест-объектов в указанных диапазонах, относятся к протаномалам и дейтераномалам легких степеней.

3. Пациенты, которые не увидели красные и зеленые цвета в указанных выше диапазонах угловых размеров и которым для правильного различения красного цвета, необходим угловой размер тест-объекта в пределах от 29' до 40,5', а зеленого – от 15,8' до 25,5' – относятся к протаномалам и дейтераномалам средних степеней (тип «В»).

4. Так как между легкими и средними степенями врожденных расстройств цветового зрения существуют переходные формы, то в некоторых случаях решить вопрос о принадлежности пациента к типу «С» или «В» при исследовании по пунктам 2 и 3 бывает недостаточно. В этих случаях, исследуемому предъявляется фиолетовый тест-объект в диапазоне от 25,7' до 29'. Если пациент различает его, то он может быть отнесен к дейтераномалам легкой степени (тип «С»), все остальные лица с дейтераномалией типа «В», протаномалией типа «С» и «В» его не различают.

5. В сомнительных случаях для уточнения диагноза протаномалия легкой степени (тип «С») пациенту предъявляют пурпурный цвет в диапазоне от 24,0' до 41,3'. Его видят только протаномалы типа «С», протаномалы средней степени (тип «В») его не различают.

Таким образом, с помощью НУР определяют форму врожденной цветовой патологии (протаномалия или дейтераномалия), а с помощью тест-объектов, указанных угловых размеров красного и зеленого цветов определяют степень расстройства – тип «С» или «В». В сомнительных случаях для окончательного определения типа нарушения предъявляют тест-объекты фиолетового или пурпурного цветов.

На вышеописанный способ диагностики расстройств цветового зрения получен патент на изобретение №2110945 от 20.05.1998 г. Авторы: Капцов В.А., Соснова Т.Л.

Серийный выпуск прибора «Хромотест», (патент на изобретение №2167594 от 27.05.2001г. Авторы: Капцов В.А., Пушкин В.П., СосноваТ.Л.) и использование его в практической работе ВЭК и ЦВЭК при профотборе железнодорожников, поступающих на работу в профессии, связанные с обеспечением безопасности движения будет весьма целесообразен.

Предложен тест, который целесообразно использовать в качестве дополнительного при профотборе по цветовому зрению машинистов, работающих в усложненных условиях вождения, в частности «в одно лицо». Для использования этого дополнительного критерия разработан прибор «Адиспаромер» (Авторское свидетельство на изобретение №850042 от 20.07.1981г. Авторы: Т.Л. Соснова, В.В. Голубев, В.А. Ханов, Б.И. Шмелев и др).

Для профилактики общего зрительного и цветового утомления лицам, чья профессиональная деятельность связана с безопасностью движения предложено проведение в зимне-весенний период курсов приема элеутерококка или лимонника китайского.

В работе представлен способ коррекции выявленных у пациентов врожденных расстройств цветового зрения, путем использования метода тренировки с помощью специально разработанных таблиц. Метод позволяет переводить цветовое зрение пациентов из средней формы (тип «В») в легкую (тип «С»), из легкой (тип «С») в пороговые нарушения. На разработанный «Способ улучшения цветоразличительной функции у лиц с врожденными расстройствами цветового зрения» получено Авторское свидетельство на изобретение №1697797 от 15.08.1991 (авторы: Соснова Т.Л., Баранова Е.Л., Соломатина Н.М.).

Анализ материалов по оценке цветовосприятия протаномальных и дейтераномальных форм одного и того же типа (типа «С» или типа «В») показал, что все протаномальные формы являются более тяжелыми формами врожденного расстройства цветового зрения, чем дейтераномальные. В связи с этим, в дальнейшем целесообразно ввести дифференцированный подход к трудоустройству лиц с подобными цветовыми нарушениями на работу в профессии, связанные с различением цветовых сигналов.